Harmonogram czyszczenia unitu XO

|  |  |
| --- | --- |
| Przed rozpoczęciem pracy: | Jaki środek? |
| * włącz kompresor, a następnie włącz unit
* jeśli dzień wcześniej była aktywowana nocna procedura dezynfekcji układu wodnego po włączeniu unitu na wyświetlaczu pokaże się komunikat „Waterclean active”, poczekaj 6 minut, aż pojawi się komunikat „flush ok”.
* wyjmij rękawy z adaptera spluwaczki i umieścić je na konsoli
* zamontuj wyczyszczoną i zdezynfekowaną podkładkę i miskę spluwaczki oraz gumową tackę pacjenta
 | * XO Water Disinfection
 |
| Przed każdą wizytą pacjenta: |
| * zamontuj czyste: kątnice, podkładkę pod instrumenty, osłony dysz ssących, rączki konsoli i lampy, nasadki ssaka i ślinociągu, końcówkę strzykawko-dmuchawki, końcówkę skalera i osłonę lampy polimeryzacyjnej
 |  |
| Po każdej wizycie pacjenta: |  |
| * przepłucz ssaki wodą podłączając je do adapterów do dezynfekcji (bez przyciskania przycisku aktywującego dezynfekcję układu ssącego, po przepłukaniu naciśnij przycisk raz i odłącz ssaki)
* zdejmij i przekaż do czyszczenia i sterylizacji: kątnice, nasadki ssaka i ślinociągu, podkładkę pod instrumenty, końcówkę strzykawko-dmuchawki, końcówkę skalera i osłonę lampy polimeryzacyjnej
* zdezynfekuj wszystkie rękawy i instrumenty, podkładkę konsoli, rączki i konsolę, tackę na narzędzia pod konsolą
* zdezynfekuj miskę spluwaczki i podkładkę
* zdezynfekuj fotel pacjenta
* upewnij się że pod podkładkami na konsoli nie pozostała wilgoć

W razie intensywnego używania systemu ssącego:* zdezynfekuj system ssący podłączając ssak i ślinociąg do adapterów w kieszeni serwisowej i dwa razy naciskając przycisk
 | Tapicerka unitu:* dezynfekcja: XO Gentle Disinfection / Durr FD-366
* czyszczenie: XO Fabric Makeup / Durr FD-360

Pozostałe części unitu nieodporne na działanie alkoholu (m.in. obudowa, węże, konsola)* dezynfekcja: XO Gentle Disinfection / Durr FD-366

Pozostałe części unitu odporne na działanie alkoholu: * dezynfekcja: XO Intensive Disinfection / Durr FD-333
 |
| Na koniec dnia: |
| * zdejmij i przekaż do sterylizacji: nasadki ssaka i ślinociągu, podkładkę konsoli, podkładkę i końcówki instrumentów, podkładkę i miskę spluwaczki
* wyczyść i zdezynfekuj: konsolę, rękawy, sitka ssaków, instrumenty, pejcze, osłonę lampy operacyjnej i wyświetlacz
* zamontuj: czyste filtry ssące, umieść rękawy i strzykawko dmuchawkę bez obudowy w uchwycie do dezynfekcji układu wodnego
* aktywuj nocną procedurę dezynfekcji i poczekaj aż unit wyświetli napis „OK”
* wyłącz unit
 |  |
| 2 razy w tygodniu: |
| * wyczyść i zdezynfekuj system ssący – wymieszaj w Orocup 100 ml MD-555 z 2 litrami wody i do podłącz niego ssak i ślinociąg i zużyj połowę przygotowanego roztworu (ok. 1 litr)
* wyczyść i zdezynfekuj spluwaczkę i opcjonalny zawór spluwaczkowy – (istotne – przy włączonym unicie i pompie) zdejmij przykrywkę i sitko spluwaczki i wlej pozostały około 1 litr roztworu do spluwaczki i poczekaj 30-120 minut a następnie przepłucz wodą
 | * przy pomocy Durr MD-555
 |
| 1 w tygodniu: |
| * wyczyść: tapicerkę za pomocą wody, nóżki sterownika, kółka fotelików
 | * Nóżki sterownika: za pomocą benzyny ekstrakcyjnej
 |
| 1 raz w miesiącu:  |
| * wyczyść sitko zaworu spluwaczkowego dostępne w kieszeni serwisowej (jeśli unit jest wyposażony): przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy a następnie wykręć sitko
 |  |